附件1

技术与商务需求

1. 技术需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | IVC笼具检查维护、清洗消毒服务 | 1、目的：为了确保实验动物中心IVC笼具安全稳定运行，避免因长期运行致使粉尘（饲料、垫料等）进入笼具排风管道并在排风管内壁结垢，防止微生物、寄生虫等在排风管内滋生，需要对IVC笼具（主机和笼架）外部及管道内壁进行检查维护、清洗、消毒，和对UPS电源是否正常运行进行检查。2、\*服务范围及次数：实验动物中心现有51套大小鼠IVC笼具，按照规定完成51套IVC笼具检查维护、清洗消毒即为服务1次。3、检查笼架进排风管内污垢结垢程度：使用内窥管道摄像头，对IVC笼具进排风管道内的粉尘结垢情况进行检查。可通过与摄像头连接的手机或笔记本电脑，观看摄像、查看管道内壁的污垢结垢程度。另对每台笼具进行编号（特别注明来自哪个IVC动物间），并选择性拍摄5张典型图片，存档。※4、笼架清洗步骤4.1.对笼架外表面进行自来水冲洗。4.2对笼架所有进排风管路及通气座进行自来水冲洗及刷洗。4.3使用中性洗涤剂对笼架表面和所有进排风管道及通气座进行第二次冲洗，彻底清洗干净管道内壁和通气座上残留的污垢。4.4进行第三次自来水清洗，洗去笼架表面和管道内壁上的洗涤剂残留；4.5使用内窥管道摄像头对进排风管道内壁进行全面检查，确保内壁清洗干净，如未洗净则进行再次清洗。选择性拍摄5张清洗后的典型图片，存档。4.6洗净后使用微酸性次氯酸消毒液（0.5‰浓度）对笼架表面、所有进排风管道内壁、通气座进行消毒。4.7消毒完成后使用干燥机对笼架表面、进排风管道及通气座进行热风干处理。※5、主机、UPS电源检查维护及进排风管道清洗步骤5.1对主机内部各电子元件、风机进行检测是否达到使用要求。5.2对IVC主机所配套UPS电源做放电测试，并且对输出电压进行测试，检测是否达到使用要求。5.3对主机内排风静压箱、进排风管道拆卸后进行清洗及消毒。5.4使用干燥机风干主机内排风静压箱、进排风管道后安装回位。5.5清洗消毒后的主机、笼架应原位摆放安装，并保证设备的正常运行。6、验收6.1每次进行IVC笼具清洗消毒时，都要对服务过程做好相关的文字和图片记录，服务完毕后需经用户验收通过并签字。6.2若因清洗设备、拆装设备造成动物出现意外，需赔偿动物损失。 |
| 2 | IVC主机初、中、高效过滤器 | 进风初、中过滤器：1、尺寸：≥342\*342\*55mm、≥342\*342\*60mm/2、效率：45%、95%2、排风初、中、高效过滤器1、尺寸：≥342\*342\*30mm、≥342\*342\*30mm、≥342\*342\*60mm2、效率：45%、95%、99.9995% |
| 3 | IVC笼盒生命窗过滤膜 | 1、材质：植物纤维素高精密滤纸，2、功能：可以有效降低笼内二氧化碳水平，防止动物窒息。过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。※3、需搭配现有笼盒生命窗使用。 |

1. 商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：成交人应在采购合同生效后，自采购人提交订单申请不超过30个日历日内送货到采购人指定地点。

2.实施地点：重庆市高新区（采购人指定地点）。

3.实施方式：成交人按照采购单位的订购数量，按采购人要求将货物送到采购人指定交货地点。

（二）售后服务

成交人负责免费包装、运输、安装、调试、培训和服务保障等。自货物验收完毕之日起，货物免费质保期1年，在免费质保期内，出现产品质量问题，采购方提出后，成交人应在2小时内响应，24小时内到达现场提供相关的维修、更换服务。

（三）付款方式

成交人按照采购人的订购数量供货，安装调试完毕，采购人验收合格，签字确认收货后支付合同全部金额的百分之九十五，余百分之五作为质保金，质保期壹年，质保期满后支付剩下的百分之五。

（四）验收方式

具体组织程序、验收标准和方法，按需求方规定程序执行，成交人配合。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的产品

及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权及知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）其他

无

附件2

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

身份证关键信息应当清晰可辨，否则视为无效报价。

 报价供应商全称：（盖章）

 年 月 日

附件3

法定代表人授权书

金凤实验室：

（报价供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字）

 年 月 日

附：

授权代表姓名：

职 务： 移动电话：

传 真： 邮 编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

身份证关键信息应当清晰可辨，否则视为无效投标。

附件4

**声明书**

致：金凤实验室

我方参加贵单位组织的金凤实验室实验动物中心IVC笼架清洗消毒、主机过滤器更换等服务项目采购活动，现就有关事项声明如下（以下内容自行填写，包括但不限于以下内容）：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我单位近3年内不存在因质量和售后服务被用户投诉、法律诉讼和仲裁案件等情形；我单位近3年内没有处于被责令停业或财产被接管或冻结破产的状态，或处于被暂停参加采购活动的处罚阶段；我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法、违规、违约记录，以及项目质量和安全问题 ；

5.我方符合法律、行政法规规定的其他条件；

6.我方不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一包的采购活动；

7.我方不存在：我方与其他报价方企业生产场地为同一地址；

8.我方不存在：我方与其他报价方之间股东关联；

9.我单位随时愿意提供相关证明材料并随时接受采购人或代理机构的检查验证；

10. （如有，请自行填写）。

我方了解，虚假声明是严重的违法行为。本声明如有虚假，我方愿意接受有关法律、法规和规章给予的处罚，并自愿承担被取消报价、成交资格、没收询价保证金（如有）、解除合同以及赔偿本项目采购人损失的后果。

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

日期：年 月 日

附件5

**承诺书**

致：金凤实验室

我方参加贵单位组织的金凤实验室实验动物中心IVC笼架清洗消毒、主机过滤器更换等服务项目采购活动，现就有关事项郑重承诺如下：

1.全面响应要求：我方已仔细阅读并充分理解贵方发布的招标文件的全部内容、要求及条款，并无条件接受。

2.提供合格产品/服务：我方承诺，将严格按照招标文件、我方投标文件（如有）及最终合同约定，提供完全符合质量、规格、性能及技术要求的产品/服务。

3.履约保证：我方承诺将严格履行合同义务，确保按招标文件和合同规定的时间、地点、数量、标准完成交付或提供服务。

4.遵守法规与诚信：我方承诺在投标、合同谈判（如有）、合同履行及售后服务等所有环节中，均严格遵守国家及地方相关法律法规、行业规范和市场规则，秉持诚实守信、公平竞争的原则。

5.承担违约责任：我方理解并承诺，如未能履行本承诺书及合同约定的任何义务，我方将自愿承担由此引起的一切法律责任及贵方依据招标文件和合同条款采取的处理措施（包括但不限于经济赔偿、合同解除等）。

本承诺书自我方签署之日起生效，对双方最终签订的合同具有补充效力。

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

日期：年 月 日